福建省东南电化股份有限公司

皮带秤集装箱式采样装置

技术规格书

2024年11月

1、总则

- 1.1 本技术规范书适用于DTII(A)型固定带式输送机的皮带采样装置，它提出了设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术要求做出详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方保证提供符合本规范书和相关的国际、国内工业标准的优质产品；这些设备应是技术先进、成熟可靠的产品。

1.3如甲方有除本技术规范书以外的其他要求，以书面形式提出，作为本技术规范书的补充。

1.4本技术规范书所使用的标准如遇乙方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.5设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，乙方应保证甲方不承担有关设备专利的一切责任。

1.6 本项目要求皮带采样生产厂家需具有机电工程总承包叁级及以上资质，资格后审；项目投标授权代理商需出具生产厂家授权文件；

1.7 投标厂家需提供近两年皮带称采样装置业绩并提供合同复印件备查；

1.8 本项目为EPC总包，项目预算140万元。项目费用包括采样装置全套设备及其安装、调试、校准等所有费用。

2、厂址

厂址位于福州市福清市江阴工业集中区。

3、厂区自然条件

本项目地点属中亚热带湿润季风性气候区，冬夏季长而春秋季短，雨量丰沛，日照充足，四～八月汛期暴雨频繁，期间有台风影响的气候特征，年平均最大风速12.9m/s，极值达30.7m/s。灾害性天气主要为冬季的冷空气南下（可产生偏北大风、大雪、冰冻、冻雨等灾害性天气）、春夏季的连续性暴雨和大暴雨及强对流天气（可产生雷暴、雷雨大风、冰雹等灾害性天气）。

- 燃煤特性

| 物料名称 | 烟煤 | 收到基水分 | 全水分为≤18% |
| --- | --- | --- | --- |
| 标称粒度 | 入炉煤粒度≤12mm | 批量 | 400~800t |
| 堆 密 度 | 0.85～1.1t/m3 | 空气干燥基灰分 | 15~34% |

- 基本需求参数

| - 采样标准 | - GB/T 19494.21 | - 采样级数 | - 两级 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 破碎后粒度 | - 6mm | - 采样模式 | - 时间基 |
| - 样品收集容器 | - 六位收集器 | - 余料返回 | - 主皮带 |
| - 缩分后样品种类 | - 一般分析、公用试样、全水分试样 | - 批量样量 | - 18~20kg（破碎缩分前） - 5~6kg（破碎缩分后） |

6、电气参数

| - 电压 | - 380V | - 防护等级 | - IP55 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 频率 | - 50HZ |  |  |

7.采制样设备使用条件

采制样设备安装位置：输煤管带系统采样间，带宽650mm，带速1.60m/s，皮带输送流量200t/h,输送机倾角16.4°,皮带厚度5mm。

8、技术标准和规范

机械采制样装置的设计、制造、包装、运输、储存、验收遵照下列标准及其它有关中国国家标准、规范和有关部颁标准，同时也不排除参照国外同行业标准。

GB/T 19494.1  商品煤样采取方法

GB/T 19494.2  煤样的制备方法

GB/T 19494.3  精密度测定和偏倚试验

DL5000  火力发电厂设计技术规程

DLJ52  电力建设施工及验收规范

SDG17  火力发电厂厂用电设计技术规定

SD324  刮板式皮带中部采制样装置技术标准

GB985  气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式尺寸

GB986  埋弧焊焊缝坡口和基本形式和尺寸

GB1184  形状和位置公差未注公差规定

GB1182  形状和位置公差代号及其注法

GB1801  公差与配合尺寸至500mm孔、轴公差带与配合

GB/T1804  一般公差线性尺寸的未注公差

GB11345  钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级

GBJ17  钢结构设计规范

SIS055900  涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级

GBJ55  工业与民用通用设备电气设备电力设计规范

GBJ232  电气装置工程施工及验收规范

JB8  产品标牌

JB755  电机基本技术要求

GB4208  外壳防护等级分类

GB12348  工业企业厂界噪声标准 Ⅱ类混合区评价标准

JB/ZQ4286  包装通用技术条件

GB4720  电控设备第一部分低压电器电控设备

GB7251  低压成套开关设备

- 技术要求

数 量：一对一 集装箱式皮带采样装置2套

布置形式：皮带机中部

适宜煤种粒度：不大于50mm。

制样颗粒：≤6mm

系统水分损失：≤1.5%

噪音控制：85db（A）

采样精密度：±2%

控制方式：程控、手动

9.1工艺系统性能要求

9.1.1 乙方提供2能够独立运行的取样制样系统，能保证双路胶带机煤炭取样功能。同时设备保证功能完整、技术先进，并能满足人身安全和劳动保护条件。本采制样装置应能适应煤全水分18%的要求。采样装置为集装箱式，可以露天直接使用，不需要另建室外建筑，须保证集装箱上部与采样设备连接部位防水合格，方便检维修使用要求。设备安装完成后需委托第三方SGS进行校正并出具校准证书。

9.1.2采制样装置符合GB/T 19494.21煤炭机械化采样 第1部分：采样方法中有关要求。

9.1.3入炉煤采制样设备系统内应设置必要的检修及运行巡视通道及平台栏杆扶梯。

9.1.4采样装置具有在胶带机中部采样、破碎、缩分、和余煤返回等功能。

9.1.5 采样装置采用全密封设计，保证密封性，并减少水分损失，保证水分损失小于0.5%。

9.1.6采样装置的运行不受湿煤的影响，运行过程中没有堵煤现象。采样装置所采用的落煤管应采用不锈钢制作；

9.1.7采样各级单元采用国产优质产品，其中采样头、破碎机及缩分器电机采用SEW或FLAND进口品牌。采样头角度可调，以一定间隔周期横过煤流的全宽，保证能采出煤流全断面的煤样，但不能损伤胶带，采样头的开口宽度不小于入炉煤最大粒度的2.5~3倍；采样头的结构合理，其尺寸优化，布置时不占用运行通道。采样头的采样方法及原理应符合国标GB475-2008《商品煤样采取方法》的规定。

9.1.8采样头的采样周期根据时间可调，取得的样品具有代表性。

9.1.9采样设备阶段收集的样品需达到全水份煤样的要求，破碎机要在煤含水量小于15%时，保证不发生堵煤现象，既使在水份较大，产生堵煤时，也能方便地打开机壳进行处理；破碎原煤的部件采用耐磨材料制造，以防污染煤样。避免部件过热，其使用寿命大于10000小时。破碎机的易损件更换方便。同时破碎机能够满足振动性能要求。

9.1.10整个系统具有进煤口、出煤口堵煤及断煤的报警保护功能。

9.1.11采样处皮带设计合理结构，保证无死角。

9.1.12乙方应考虑设备有意外进入铁件杂物的可能，设过铁保护装置，过铁保护装置的灵敏度能剔除10g以上的铁件。为了保证系统能正常工作及由于大块不易破碎的物料进入破碎机而造成设备的损坏，破碎机应设置可靠的电气、机械双重保护，以保证设备及人员的安全。

9.1.13中部采样器的刮煤铲采样速度大于输送带速度，并保证所采煤样全部落入集煤斗中，采样头底部采用聚氨酯软刷，保证在运动时既能不损伤皮带，又能全部刮出子样。

9.1.14集样器应防尘、防潮，用来收集最终煤样，不需要再用手工进行分铲，煤样尺寸能容纳到取样容器内。煤样收集器带集样器（不锈钢制成）、驱动装置和限位开关。样品收集器采用6工位样品收集器，整体全密封设计，样品罐采用优质高强度不锈钢制成，样品收集器与缩分器的连接处无缝隙、防跑粉，水份损失率不得超过1.0%。样品收集器具有容量大、重量轻、防腐蚀、耐磨损、寿命长等特点。本装置配有位置传感器，在PLC的控制之下能自动旋转更换样品罐，可按不同要求进行样品收集。

9.1.15 采样周期可根据标准任意设定，并能满足无人值守要求。

9.1.16设备的控制方式为自动控制和手动控制两种方式，遇有紧急情况能迅速切换成手动方式，必要时停止采样，以保证卸煤作业不受影响。

9.1.17回煤装置采用简单可靠、无飞灰、低噪音，回煤连续运行时没有堵煤现象，其出力能满足弃煤返回的需要。落煤管采用不锈钢材料制造。

9.2缩分器

9.2.1缩分器应能保证全断面截取煤样，缩分器上应带有接近开关，缩分器在每次截取煤样后的停留位置应完全避开主煤流；缩分器应缩分比准确，结构合理，维修方便。

9.2.2缩分器应符合GB/T19494.2《煤碳机械化采样.煤样的制备》标准，采用定比缩分的原理（同时也可以实现定量缩分），缩分比为1/4-1/100可调。缩分器具有可靠性高，故障率低，维修方便，缩分精度高，缩分比调节范围大，工作可靠等特点。结构上采用全密封设计，物料水分损失少。缩分器应开应设置便于检查或清理的密封门。样煤传输及破碎系统能适应多矿同时来煤，不混样。

9.3余煤返回

9.3.1余煤返回采用斗式提升机，保证弃样能返回到相应的取样带式输送机上，斗式提升机的出力大于最大子样量的1.5倍。

9.3.2斗式提升机设计时充分考虑适用煤种、煤的水分及粒度。

9.3.3回煤落在相应主皮带机的中心，落煤管最底部与皮带机表面的距离小于600mm。

9.3.4斗提机料斗采样304不锈钢材质；

9.3.5斗提机的传动型式采用皮带传动。斗式提升机应装有制动器以防止倒转。

9.3.6斗式提升机头部驱动装置全封闭，且便于检修，四周设有检修平台及楼梯。斗提机底部有检查门， 用于检查及清堵。

9.3.7在斗式提升机就地控制柜设有斗式提升机的紧急停机按钮。

9.3.8斗式提升机机座高出周围地面200mm以上。

9.3.9余煤返回斗式提升机应采用国内优质节能产品。

9.3.10给煤机胶带内、外侧采用进口聚氨酯清扫器。同时底部设置清扫链清扫装置；

9.3.12 组装前应从每个零部件内部清除全部加工垃圾，如金属切削、填充物等,应从内外表面清除所有轧屑、锈皮油脂等。

9.3入厂煤取样装置电气和仪表控制要求

9.3.1电动机：防护等级IP55，绝缘等级采用F级。电动机有关其它方面的要求按国家及有关部颁标准执行。

9.3.2胶带机中部采样装置采用可编程控制器（PLC）为控制核心，同时具有与甲方DCS控制系统的接入功能，实现入炉煤采样装置的自动控制和就地控制。乙方需提供采样装置PLC的通讯硬件、组态软件，与DCS的接口通讯硬件、组态软件。同时，提供逻辑、组态备份，系统加密需向甲方提供密码，并做到培训维护人员能查看、修改逻辑。

9.3.3胶带机中部采样装置主设备的状态信号和重要的报警信息将送至输煤程控系统，并接受输煤程控系统的远方控制指令。采样系统和输煤皮带进行联锁，当该系统发生故障时，能够向输煤控制室报警并自动停机，但不影响主皮带机的正常运行。

9.3.4胶带机中部采样装置PLC每种类型I/O信号留有20%的备用点。

9.3.5采样装置PLC可留有与新增输煤程控系统的通讯接口（双向通讯），保证两个系统的正常运行。同时留有与输煤程控的硬接线接口信号；

9.3.6采样装置的就地电控箱和端子接线盒其防护等级为IP65，材质为不锈钢。

9.3.7乙方负责胶带机中部采样装置控制系统的工程设计和安装设计，并负责控制系统的预制电缆和内部控制电缆及通讯电缆。

9.3.8随机配套电控箱(柜)应满足GB7251〈低压成套开关设备〉国家标准。电控箱(柜)的防护等级应按GB4942.2〈低压电器外壳防护等级〉的规定标明，电控箱(柜)的防护等级不低于主设备的防护等级。电气设备的控制、继电保护设计应遵循有关现行的国家及行业标准，并应在说明书中列出所执行的有关标准。

9.3.9随机配套电控箱(柜)内所配电气控制元件（包括：控制开关（K＆N）指示灯、按钮、继电器、电流表计等）严禁使用已经淘汰的产品。

9.3.10电控箱(柜)的结构，电器安装，电路的布置必须安全可靠，操作方便，维修容易。电控(柜)内的裸露带电导体之间和带电导体对地的电气间隙不小于20mm。

9.3.11箱(柜)内外接导体端子必须满足正常工作电流，并能承受不低于柜内电气元件的短路耐受电流。箱(柜)内要留有足够的用于接线的有效空间。在三相四线电路中，中性线的端子应允许连接下述载流量的导线：

1）如果相导线的尺寸超过16mm2,则等于相导线载流量的一半，但不小于16 mm2。

2）如果相导线的尺寸等于或小于16mm2时，则等于相导线的载流量。

9.3.12 箱(柜)内断路器，隔离开关必须满足动热稳定的要求，箱(柜)内交流接触器的等级和型号应按电动机的容量和工作方式选择。选择热继电器时，使电动机的工作电流在其整定值的可调范围内。用熔断器和接触器组成的电动机回路，应装设带断相保护的热继电器。

9.3.13就地电控箱(柜)上应设置“就地/远方”转换开关。当转换开关切换到就地位置时，远方操作无效，应满足就地控制的所有要求（如：电气互为备用、压力温度连锁等）。当转换开关切换到远方位置时，就地操作无效。

9.3.14当就地电控箱(柜)控制的单台电动机容量大于45kW时，就地电控箱(柜)内应配置电流互感器、电流变送器及电流表。电流变送器应按设计院的具体要求选型，电流变送器的输出为4~20mA。

9.3.15 为满足远方控制要求，就地电控箱(柜)中应提供一付能反映断路器或接触器“合闸/跳闸”位置的接点（一般应为断路器或接触器的辅助常开接点）。

9.3.16 就地电控箱(柜)内的断路器或接触器、继电器等，除了箱(柜)内接线已经使用的接点，所有接线未使用的备用接点应引接至端子排上，以供现场可能的接线修改使用。

9.3.17 就地电控箱(柜)内的端子排布置应考虑现场接线方便，易于检修。除了接线必须使用的端子排以外，还应留有端子总数20﹪的空端子排，以供现场可能的接线修改使用。

10、图纸资料

10.1乙方在签订合同后 5 天内向甲方提供安装布置所需的设备结构总图、各部件总图、基础图、安装图纸、和预埋件图、接线图、IO清册、控制说明、电缆清册、电缆敷设布置图及控制台的外形寸等资料。如甲方对乙方所提供的技术资料和图纸认为不能满足要求时，有权提出补充要求，乙方免费提供所需的补充资料和图纸。

10.2报价和签订合同后乙方提供的技术资料均用的AUTOCAD14.0版本按比例绘制。资料包括图纸和电子版。

11、备品备件及专用工具

11.1随机易损件及专用工具

11.1.1随即易损件和专用工具系指每个设备提供的不附加费用的、用于应急和第一次大修用的备件和专用工具。

11.1.2所提供的非国家标准件类备件附带加工图纸，且保证这些图纸的完整性和正确性，国家标准件类部件开列标准代号及参数。

11.2三年运行用备品备件

11.2.1乙方根据所提供设备的具体情况，提出足够三年运行之用的备件（从商业运行之日起计算），以供甲方选购。所有备件均希望附有带技术规范和说明的加工图。

12、外购件

所有外购件均从有资格的厂家采购，所配套的厂家经电厂认可，且产品合格证齐全，外购件的质量由乙方负责。

14、供货范围

14.1采样装置设备供货范围表，不限于下表。

乙方确保供货范围完整，满足甲方对安装、调试、运行和设备性能的要求，并提供保证设备安装、调试、投运相关的技术服务和配合。在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项，乙方无偿补充供货。

乙方要确认此供货范围并提供细化清单，特别是进口件清单，清单中明确标准件型号（如轴承）。对于属于整套设备安全运行和施工所必需的部件，即使本协议书未列出或数目不足，甲方仍有权要求乙方在执行合同时无偿补足。

乙方应填写下列清单：表中数据和内容是不完备的，乙方可根据所供设备作必要的修正和补充，且数据参数需满足规范书中相关要求。

二台皮带采样装置供货范围（一对一采样）：

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 推荐厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初级采样头 | S70-650 | 台 | 2 | 赛摩智能、上海飞世尔，逐日科技 | 制动电机SEW，采样切割头采用不锈钢材质 |
| 2 | 一次给料机 | SF1-450mm | 台 | 2 | 赛摩智能、上海飞世尔，逐日科技 | 含除铁器，底部带清扫链清扫装置 |
| 3 | 破碎机 | MM3 | 台 | 2 | 赛摩智能、上海飞世尔，逐日科技 | 带疏通装置，制动电机SEW |
| 4 | 二次给料机 | SF2-350mm | 台 | 2 | 赛摩智能、上海飞世尔，逐日科技 | 底部带清扫链清扫装置 |
| 5 | 缩分器 | S70-350mm | 台 | 2 | 赛摩智能、上海飞世尔，逐日科技 | 制动电机SEW |
| 6 | 样品收集器 | S58-6/20 | 台 | 2 | 赛摩智能、上海飞世尔，逐日科技 | 含6个样品罐 |
| 7 | 斗提机 | F71-100mm | 台 | 2 | 赛摩智能、上海飞世尔，逐日科技 | 含爬梯，检修平台 |
| 8 | 电控装置 |  | 套 | 2 | 赛摩智能、上海飞世尔，逐日科技 | PLC西门子 |
| 9 | 钢结构总成 |  | 套 | 1 | 赛摩智能、上海飞世尔，逐日科技 | 含检修平台、爬梯等 |
| 10 | 系统溜槽 |  | 套 | 1 | 赛摩智能、上海飞世尔，逐日科技 |  |
| 11 | 电缆 |  | 套 | 1 | 赛摩智能、上海飞世尔，逐日科技 | 系统内部用 |
| 12 | 校准证书 |  | 套 | 2 | SGS |  |

乙方对所提供产品性能负责，必须满足本项目运行工况。

14.2随机备品备件清单

| 序号 | 名称规格 | 型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 带座轴承 |  | 只 | 2 |  | 与主设备配套生产厂家一致 | 给料机用 |
| 2 | 接近开关 |  | 只 | 1 |  | 与主设备配套生产厂家一致 | 斗提机用 |

14.3 专用工具

本系统设备安装不需要专用工具

14.4 推荐三年备品备件

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接近开关 |  | 只 | 2 |  | 与主设备配套生产厂家一致 |  |
| 2 | 破碎机三角带 |  | 根 | 2 |  | 与主设备配套生产厂家一致 |  |
| 3 | 带座轴承 |  | 只 | 2 |  | 与主设备配套生产厂家一致 |  |
| 4 | 斗提机挖斗 |  | 件 | 3 |  | 与主设备配套生产厂家一致 | 不锈钢 |
| 5 | 断路器 |  | 只 | 2 |  | 施耐德或西门子 |  |
| 6 | 锤头、筛网 |  | 付 | 1 |  | 与主设备配套生产厂家一致 |  |

15、技术服务

15.1技术文件和图纸

15.1.1乙方向甲方提供完整、详尽的关于验收、储存、安装、调试、运行及维修等方面的技术资料，如果甲方认为乙方所提供资料不能满足要求时，有权要求乙方补充。

15.1.2乙方提供的技术资料中包括各设备和部件的检验、试验、安装、运行和维护等方面的技术数据、说明书、有关图纸以及有关的规程、规范、标准及其它技术资料。

15.1.3乙方提供技术文件的范围满足本技术规范书其它部分的要求。

15.1.4乙方提供下列技术文件和图纸，但不限于此：

产品合格证（包括主要外购件）；

产品安装使用说明书；

主要用材的质量检验书；

设备制造、质检测试报告记录；

设备验收标准；

安装要求及安装质量标准；

设备调试运行、维修说明书；

设备总装配图和部件组装图；

设备基础图及有关的接口资料；

设备轴承一览表，易损件明细表及易损件图纸；

易损件材质与零件加工图；

有关的规程、规范和标准。

15.1.5乙方根据保证安装、调试、运行、维护保养等顺利进行的原则，提供有关建议性技术文件资料和各类图纸。

15.2培训

15.2.1乙方负责制定对甲方人员在运行、维护和试验等方面的培训计划，并由甲方批准。

15.2.2乙方为甲方的待培人员提供培训必须的技术资料（包括标准规范）、图纸、设备和仪器。

15.2.3乙方指派专门人员实施培训计划，负责指导学员正确理解设计意图，认识设备的特点和特性，掌握在运行、维修和管理中要遵守的规则等方面的综合知识。

15.3安装、试运指导

乙方根据甲方要求及时到现场无偿指导设备安装工作及协助进行设备调试工作。

15.4售后服务

15.4.1乙方须对设备的安装、调试进行现场指导和服务，解决发生的问题；

15.4.2乙方须长期优惠供应需方所需备品配件；

15.4.3如本设备一年内因零部件出现故障，乙方须免费更换，一年以后，乙方须按厂价提供备品备件。

15.4.4设备到现场后若有缺件或损件，乙方须将及时提供；

15.4.5乙方须对产品实行保修一年，终身维护；

15.4.6设备出现故障或用户操作人员遇到技术难题，乙方须在接到用户通知后，24小时予以答复，48小时赶赴现场。

15.4.7对用户操作人员提供免费培训，直至能熟练地使用乙方产品；

16、技术文件和图纸交付进度

乙方提供的技术文件和图纸的交付进度能满足工程设计和施工实际进度的要求

17、质量保证

- 按GB/T19001标准的要求，结合供方的实际管理水平和需方的质量保证要求，对编制相应的质保大纲/质量计划，以备需方在设备制造过程中对贯彻和情况进行监查与审核。

- 严格按照本单位项目质保大纲明确本项目组织机构，指定本项目的专职质量负责人，向需方质量部门提供专职质量负责人的名单、资历文件，供需方质量部门备案；在本项目的执行过程中此质量负责人若有所变动事先得到需方质量部门的认可。

- 严格按照本设备采购合同要求组织生产。在合同生效后按所订设备部组件的内容和结构要求向需方提供具体的设备检查计划、内容、方法、判别标准、计划时间等。同时提供所订设备的有关标准名称。

- 乙方提出施工现场安装注意事项及安装质量保证方法。

18、包装、运输和储存

18.1包装

18.1.1设备出厂时，零部件的包装符合JB/ZQ4286的规定，应分类装箱并遵循适于运输，便于安装和查找的原则。

18.1.2包装箱外壁有明显的文字说明，如：设备名称、用途及运输、储存安全注意事项等。

18.1.3包装箱内附带下列文件，但不限于此：

装箱单；

产品使用说明书；

产品检验合格证书；

安装指示图。

18.2运输

经由铁路运输的部件，其运输尺寸和重量不超过国家标准所允许的限界规定。其它运输方式部件的运输尺寸和重量的限值，在授予合同后买卖双方进一步协商确定。长大部件的运输有防止变形、擦伤及碰撞等的措施。

19、 交货进度

合同签订后60天内，乙方将货物交付到甲方指定地点，并安装调试合格。由于乙方原因而无法按时交货或安装投运的，乙方应承担由于推迟交货所造成的一切后果及损失。由于工程原因确实需要推迟交货，甲方应提前以书面形式正式通知乙方。